低温防爆保存箱参数

※1. 体积：有效容积不低于278升。

2．温度设定：设定温度可以在-10℃～-30℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于4℃。程序加密设计，防止他人随意设置，保证安全；

3. 报警系统：多种故障报警（高温报警、低温报警、断电报警、传感器报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

4. 搁架：搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

※5. 制冷系统：碳氢制冷系统，与微电脑电子温控器控制，保证箱内温度的稳定性和均匀性，温度均匀性±4℃以内；优化节能设计，能耗降低40%以上；不得采用CFC以及HCFC类制冷系统；

6. 脚轮：配备脚轮，灵活，可移动。底脚设计，机器可锁定防止开关门移动；

7. 门锁：门锁+锁扣设计，用户可以根据实际使用需要配备外挂锁，实现双重安全，保证存储物品安全；新式滚轮轴承锁扣设计，开合更轻松。

8. 密封：采用嵌入式密封条设计，双层密封设计，密封性能好，安装更换方便；

※9. 材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用防静电PS板吸附材质，门衬采用防静电PS板吸附材质，防静电塑料抽屉，安全防护，永不生锈，并便于清洁；

※10. 抽屉：6个防静电塑料抽屉设计，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

11. 电压范围：宽电压带设计，198V~254V均可正常运行，满足电压波动地区正常使用；

※12. 主管件：采用进口名牌SECOP碳氢压缩机和德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；碳氢制冷系统，真正完全环保；

※13. 噪声：优化碳氢系统与结构低噪音设计，不超过40分贝，彻底消除刺耳的高频噪音；

※14. 认证：欧盟ATEX IIC级防爆认证，安全使用。

防爆冷藏箱参数

※1. 体积：有效容积不低于310升。

2．温度设定：设定温度可以在3℃～16℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于±3℃。程序加密设计，防止他人随意设置，保证安全；

3. 报警系统：多种故障报警（高温报警、低温报警、断电报警、传感器报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

4. 搁板：采用钢化玻璃搁板，承重大于40公斤；

※5. 制冷系统：碳氢制冷系统，与微电脑电子温控器控制，保证箱内温度的稳定性和均匀性，不得采用CFC以及HCFC类制冷系统；

6. 脚轮：配备脚轮，灵活，可移动。底脚设计，机器可锁定防止开关门移动；

7. 门锁：双锁设计，门锁+锁扣设计，用户可以根据实际使用需要配备外挂锁，实现双重安全，保证存储物品安全；新式滚轮轴承锁扣设计，开合更轻松。

8. 密封：采用嵌入式密封条设计，双层密封设计，密封性能好，安装更换方便；

※9. 温度存储：数据温度可存储，一键查询历史高低温；

10. 门体：避光发泡门；

11. 电压范围：宽电压带设计，198V~254V均可正常运行，满足电压波动地区正常使用；

※12. 主管件：采用进口名牌SECOP碳氢压缩机和德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；碳氢制冷系统，真正完全环保；

※13. 噪声：优化碳氢系统与结构低噪音设计，不超过40分贝，彻底消除刺耳的高频噪音；

※14. 认证：中国防爆认证、欧盟ATEX IIC级防爆认证，安全使用。

388超低温冰箱维修升级要求

原388升过保超低温保存箱升级成为全新626升超低温保存箱